Aufbereitungsanweisung 
ULTRADENT 3F Spritze (Kanüle und Griffhülse)

Allgemeiner Hinweis:

Sterilisation von Kanüle und Griffhülse im Autoklav bei 134°C möglich.

Kanüle und Griffhülse nicht thermodesinfizieren, nicht in Desinfektionsbäder einlegen und nicht im Ultraschallbad reinigen.

Der Ventilkörper der 3F Spritze kann nicht aufbereitet werden.

Prozess für
Kanüle und
Griffhülse

# Text boxes

360

Reinigung

Manuelle Reinigung mit  milder Seifenlösung durchführen. Teile mit klarem Wasser abspülen und trocknen.

Desinfektion

Wischdesinfektion mit weichem Tuch durchführen. 
Die freigegebenen Produkte auf der linken Seite bzw. lt. ULTRADENT Reinigungs- und Pflegeanweisung, können für die Oberflächendesinfektion verwendet werden.

Reinigung von Desinfektionsmittel

Teile nach Einwirkzeit des Desinfektionsmittels mit klarem Wasser abspülen.

Trocknung

Teile mit gefilterter Druckluft ausblasen

Sterilisation

Autoklav entsprechend den Anforderungen nach EN13060 Klasse B verwenden. 
Teile einschweißen. Teile dürfen sich nicht berühren oder an der Wand anliegen. Teile nach Sterilisation gleich aus dem Autoklav entnehmen.

Einsatz am Patienten

Freigegebene Desinfektions- mittel zur Aufbereitung von Kanüle und Griffhülse:

Sporexin Plus

(IMS srl)

Ecojet-1

(Cattani Group)

Zefirol quick

(Molteni Dental)

Kleralcohol IPA

(Ecolab)

Kleralcohol Ethanol

(Ecolab)